ΤΜΗΜΑ 1: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1. | 1. Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότημα, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για βαριά νοσοκομειακή χρήση σε περιβάλλον ΤΕΠ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.Γεννήτρια πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία να αναφερθεί | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3. Μονάδα Ακτινών X με ακτινολογική λυχνία | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4.Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα με σταθερό ψηφιακό ανιχνευτή | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5.Όρθιο bucky με σταθερό ψηφιακό ανιχνευτή | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6.Σταθμό λήψης, αποθήκευσης & επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΥΠΟΣ Β (ΔΙΠΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ)- ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ |  |  |  |  |
|  | 1.1.Τύπος γεννήτριας Πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία να αναφερθεί | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1.2. Ισχύς kW ≥ 80kW | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1.3. Ανατομικά προγράμματα (Να αναφερθούν) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1.4. Αυτόματη ρύθμιση εκθέσεως (AEC) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1.5. Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kVp 50- 150 kVp | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1.6. Μέγιστη τιμή mA 1000mA | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1.7. Εύρος mAs (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 1.8. Διαδοχικές λήψεις & αυτόματη συνένωση εικόνων για επιμηκυμένη κάλυψη (stiching) (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΤΙΝΩΝ X (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ. |  |  |  |  |
|  | 2.1. Ανάρτηση οροφής λυχνίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.1.1 Διαμήκης κίνηση Τουλάχιστο 300cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.1.2. Εγκάρσια κίνηση Τουλάχιστον 190cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.1.3. Καθ’ ύψος κίνηση Τουλάχιστον 157 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.1.4. Συγχρονισμός κινήσεων με οριζόντια τράπεζα και όρθιο bucky (auto tracking) (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.1.5. Κλίση λυχνίας (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.1.6. Περιστροφή λυχνίας (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.2. Τύπος λυχνίας Περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη (αναφορά rpm) & διπλοεστιακή | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.3. Μέγεθος εστιών, mm [Μικρή εστία] ≤0,6mm & [Μεγάλη εστία] ≤1,3mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.4. Διαφράγματα βάθους με φωτεινή επικέντρωση και φίλτρα αλουμινίου (al) και χαλκού (cu) (αυτόματα) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.5 Να διαθέτει οθόνη αφής τουλάχιστον 6" για την απεικόνιση και ρύθμιση των ακτινολογικών παραμέτρων, την εστιακή απόσταση κ.α | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.6 Ισχύς μεγάλης εστίας, kW Να καλύπτει την ισχύ της γεννήτριας | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.7 Θερμοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, Khu Τουλάχιστον 600KHU | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.8 Θερμοχωρητικότητα περιβλήματος λυχνίας, krl cl (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.9 Ρυθμός θερμοαπαγωγής λυχνίας, HU/min (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.10 Ρυθμός θερμοαπαγωγής περιβλήματος, HU/min (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ |  |  |  |  |
|  | 3.1. Διαστάσεις επιφάνειας, cm Τουλάχιστον 220x75cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.2. Μέγιστο βάρους ασθενούς, kg ≥240Kg (χωρίς περιορισμούς στις κινήσεις) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.3. Κινήσεις επιφάνειας | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.3.1 Διαμήκης κίνηση, cm Τουλάχιστον +/-48cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.3.2. Εγκάρσια κίνηση, cm Τουλάχιστον +/-10cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.3.3. Καθ’ ύψος κίνηση, cm (Να αναφερθεί το εύρος) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.3.4. Ποδοδιακόπτες ελέγχου (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Τεχνολογία Flat Panel ΝΑΙ (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.4.2. Διάσταση ≥42x42cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.4.3. DQE @lp/mm ≥65% | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.4.4. Μέγεθος pixel 148pm Μικρότερο μέγεθος θα εξετασθεί θετικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.4.5. Ψηφιακή μήτρα & βάθος λήψης Τουλάχιστον 2800X2800pixels και βάθος 14bits | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.4.6. On line ποιοτικός έλεγχος (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
| ΟΡΘΙΟ BUCKY |  |  |  |  |
|  | 4.1. Καθ’ ύψος κίνηση | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4.2. Κλίση 90°/15° | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4.3. Συνεργασία με τροχήλατη τράπεζα | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4.4. Εξάρτημα τοποθέτησης ασθενούς για διαδοχικές λήψεις (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4.5. Ανιχνευτής 148pm Μικρότερο μέγεθος θα εξετασθεί θετικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4.5.1 Τεχνολογία Flat Panel ΝΑΙ (Να αναφερθεί λεπτομερώς) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4.5.2. Διάσταση ≥42x42cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4.5.3. DQE @lp/mm ≥65% | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4.5.4. Μέγεθος pixel | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4.5.5. Ψηφιακή μήτρα & βάθος λήψης Τουλάχιστον 2800X2800pixels και βάθος 14bits | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4.5.6. On line ποιοτικός έλεγχος( Να διαθέτει) | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |  |  |  |
|  | 5.1. Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών (υψηλής ευκρίνειας), τουλάχιστον 21” | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5.2. Υπολογιστικό Σύστημα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών (Να περιγράφει λεπτομερώς) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5.3. Λογισμικό επεξεργασίας & μετρήσεων (Να περιγράφει λεπτομερώς) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5.4. Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων (Να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5.5. Σύστημα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης ΝΑΙ (CD ή DVD) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5.6. Δυνατότητα επικοινωνίας με εκτυπωτή films | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5.7. Δυνατότητα επικοινωνίας με PACS/RIS | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5.8. DICOM 3.0 (όλες οι υπηρεσίες) | ΝΑΙ |  |  |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ) |  |  |  |  |
|  | 6.1. Υπολογιστικό Σύστημα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών (Να περιγράφει λεπτομερώς) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6.2. Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών (υψηλής ευκρίνειας), τουλάχιστον 21” | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6.3. Λογισμικό επεξεργασίας & μετρήσεων (Να περιγράφει λεπτομερώς) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6.4. Σκληρός δίσκος για αποθήκευση εικόνων (Να περιγράφει) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6.5. Σύστημα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης (CD ή DVD) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6.6. Δυνατότητα επικοινωνίας με εκτυπωτή films | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6.7. Δυνατότητα επικοινωνίας με PACS/RIS | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6.8. DICOM 3.0 (όλες οι υπηρεσίες) | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ (ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ) |  |  |  |  |
|  | 7.1. Εξαρτήματα στήριξης & τοποθέτησης ασθενών, κ.λ.π. (Να αναφερθούν) | ΝΑΙ |  |  |