TMHMA 2: ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ |  |  |  |  |
| 2. | 1.Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοκαρδιογράφος θα πρέπει να είναι της σύγχρονης τεχνολογίας (Να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας του) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.Να περιλαμβάνει την τελευταία και πλέον πρόσφατη εργοστασιακή αναβάθμιση του κατασκευαστικού οίκου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.Να αναβαθμίζεται άμεσα με τρισδιάστατη διοισοφάγεια απεικόνιση της καρδιάς σε πραγματικό χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4.Να είναι σχετικά μικρού όγκου και βάρους (Να αναφερθεί) για εύκολη μετακίνηση στους χώρους του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5.Να προσφερθεί η βασική διαγνωστική μονάδα η οποία να διαθέτει όλα τα ζητούμενα απαιτούμενα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6.Δισδιάστατος ηχοβολέας ενηλίκων της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας, εύρους συχνοτήτων τουλάχιστον από 1.5 έως 4.0 ΜΗz τεχνολογίας τεχνολογίας ΜΑΤRΙΧ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 7. Stress echo Contrast αριστερής κοιλίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 8.Αυτόματο σύστημα υπολογισμού της συνολικής / τμηματικής τάσης και παραμόρφωσης του καρδιακού μυ από την δισδιάστατη απεικόνιση μέσω της τεχνικής speckle και ανεξάρτητο από το έγχρωμο Doppler. Να εξάγονται ποσοτικά μεγέθη ανά τμήματα και ανά τομή με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις και να υπολογίζει υπό μορφή bulls eye το συνολικό αποτέλεσμα της παραμόρφωσης του καρδιακού μυ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 9. Αυτόματο κλάσμα εξώθησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 10. Ηχοβόλος κεφαλή τύπου pencil 2 ΜΗz | ΝΑΙ |  |  |
|  | 11. Ψηφιακό αρχείο ασθενών | ΝΑΙ |  |  |
|  | 12. Ανεξάρτητος ολοκληρωμένος σταθμός εργασίας η/υ επώνυμου κατασκευαστικού οίκου, εξοπλισμένος με το κατάλληλο hardware (μεγάλης χωρητικότητας σκληρός δίσκος τουλάχιστον 4ΤΒ N.A.S. και οθόνη τουλάχιστον 23¨, πληκτρολόγιο, ποντίκι) & το πλήρες software ,προκειμένου μέσω αυτού να επιτυγχάνεται: - η αμφίδρομη επικοινωνία του μέσω LAN με τον υπερηχοκαρδιογράφο για τη διαχείριση φάκελων ασθενών - Aνάλυση του stress echo. - η επεξεργασία, μετρήσεις, αναλύσεις όπως του ιδίου προσφερόμενου υπερηχοκαρδιογράφου εικόνων και πρωτογενών ακουστικών δεδομένων υπερηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων ασθενών . - η διενέργεια αναλύσεων, μετρήσεων και υπολογισμών, όλων εκείνων που έχει τη δυνατότητα ο υπερηχοκαρδιογράφος: - Αυτόματο σύστημα υπολογισμού της συνολικής / τμηματικής τάσης και παραμόρφωσης του καρδιακού μυ από την δισδιάστατη απεικόνιση μέσω της τεχνικής speckle και ανεξάρτητο από το έγχρωμο Doppler. Να εξάγονται ποσοτικά μεγέθη ανά τμήματα και ανά τομή με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις και να υπολογίζει υπό μορφή bulls eye το συνολικό αποτέλεσμα της παραμόρφωσης του καρδιακού μυ. . | ΝΑΙ |  |  |
|  | 13. Laser έγχρωμος εκτυπωτής σε Α4 χαρτί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 14. On line ups | ΝΑΙ |  |  |
| ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ |  |  |  |  |
|  | 15.Ψηφιακός Διαμορφωτής Δέσμης (Digital Beam former) τουλάχιστον 4.500.000 καναλιών επεξεργασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ |  |  |  |  |
|  | 16.Αγγειολογία και Καρδιολογία, κατάλληλος για υπερηχογραφική καρδιολογική διερεύνηση ενηλίκων. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ |  |  |  |  |
|  | 17.Συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (1,5 – 15 MHz).Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες κεφαλές ανά κατηγορία. - SECTOR Phased Array 1,5 – 12 MHz τουλάχιστον. - LINEAR Array 4 – 15 MHz τουλάχιστον - Διοισοφάγειος ηχοβολέας MULTIPLANE της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας τουλάχιστον 2.500 κρυστάλλων 3 – 7 ΜHz. Να λειτουργεί με τις τεχνικές 2D δισδιάστατης απεικόνισης και να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση. - Δυο διαστάσεων - Έγχρωμο doppler - Παλμικό doppler - Συνεχές doppler - Ιστικό doppler - Έγχρωμο Ιστικό Doppler - Contrast Harmonic - Διοισοφάγειος ηχοβολέας MULTIPLANE για παιδιατρική χρήση 3.0 - 10.0 MHz - Pencil probe 2 MHz - Δισδιάστατος ηχοβολέας ενηλίκων της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας, το εύρος συχνοτήτων να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D ηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων. 1.5 έως 4.0 MHz τεχνολογίας μονού κρυστάλλου η τεχνολογίας MATRIX. - Δισδιάστατος ηχοβολέας για την μελέτη στεφανιαίων ροών της υψηλότερης δυνατόν απεικονιστικής ποιότητας, το εύρος συχνοτήτων να καλύπτει επαρκώς όλο το φάσμα των 2D ηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων για εξετάσεις παιδιών. 3.0 έως 8.0 MHz (Να προσφερθεί προς επιλογή ). | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ |  |  |  |  |
|  | 18.Β-mode (Να περιγραφεί αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 19.Μ-mode (Να περιγραφεί αναλυτικά) |  |  |  |
|  | 20.ColorDoppler (Να περιγραφεί αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 21.Power Doppler/Energy Doppler/Color Angio (Να περιγραφεί αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 22.Συχνότητα/ Ταχύτητα Doppler: Να ρυθμίζεται και να απεικονίζεται στην οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 23.PWDoppler (Να περιγραφεί αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 24.HiPRFDoppler (Να περιγραφεί αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 25.CWDoppler (Να περιγραφεί αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 26.Πρόγραμμα μελέτης και απεικόνισης των ροών των στεφανιαίων αγγείων (Να περιγραφεί αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 27.Φασματικό Ιστικό και Έγχρωμο ΙστικόDoppler (realtime) (Να περιγραφεί αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 28.TissueHarmonicImaging. Να λειτουργεί με όλους τους διαθέσιμους τύπους Sector καθώς και Linear κεφαλών (Να περιγραφεί αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 29.Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο εικόνας B-mode, φασματικού Doppler, έγχρωμου Doppler, συνεχούς Doppler). (Να αναφερθούν αναλυτικά οι συνδυασμοί) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 30,Να αναβαθμίζεται σε τρισδιάστατη απεικόνιση για οισοφάγειες εξετάσεις . Τρισδιάστατη απεικόνιση πραγματικού χρόνου όλου του όγκου της καρδιάς σε 1 (full volume), 2 και 4 καρδιακούς κύκλους, με υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας (volume per sec), με δυνατότητα ταυτόχρονης τρισδιάστατης απεικόνισης της ροής του αίματος (color 3D) (Να προσφερθεί προς επιλογή). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 31.Contrast Harmonic Imaging. Ενσωματωμένη στη βασική μονάδα τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από τους ιστούς 2ης αρμονικής συχνότητας (Tissue Harmonics) με σκιαγραφικά μέσα η οποία να λειτουργεί με το stress echo και η οποία να λειτουργεί σε ηχοβολείς όλων των τύπων Phased array, Linear, Convex. (Στην βασική σύνθεση). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 32.Να διαθέτει με το οισοφάγειο δισδιάστατη ταυτόχρονη απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο (real time) δύο οποιονδήποτε διαφορετικών τομών της καρδιάς στον ίδιο καρδιακό κύκλο λαμβανομένων υπό οποιαδήποτε μεταξύ τους γωνία από 0 έως 350 μοίρες περίπου, επίπεδο και κλίση για μεγιστοποίηση διαγνωστικής ακρίβειας και πληροφοριών. (Να προσφερθεί προς επιλογή). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 33.Να διαθέτει με το οισοφάγειο ταυτόχρονη απεικόνιση έγχρωμης ροής σε πραγματικό χρόνο (real time) δύο οποιοδήποτε διαφορετικών τομών της καρδιάς στον ίδιο καρδιακό κύκλο λαμβανομένων υπό οποιαδήποτε μεταξύ τους γωνία από 0 έως 350 μοίρες περίπου, επίπεδο και κλίση για μεγιστοποίηση διαγνωστικής ακρίβειας και πληροφοριών. (Να προσφερθεί προς επιλογή). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 34.Να διαθέτει ενσωματωμένα στην βασική συσκευή έτοιμα αυτόματα προγράμματα επιλογής ανατομικών περιοχών έτσι ώστε άμεσα να εμφανίζονται τρισδιάστατες απεικονίσεις σε πραγματικό χρόνο και σε από αποθηκευτικά μέσα πχ MV κτλ. (Να προσφερθεί προς επιλογή). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 35.Τεχνική Επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και τη βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 36.Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (Post Processing) (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 37.Αυτόματο σύστημα υπολογισμού της συνολικής / τμηματικής τάσης και παραμόρφωσης του καρδιακού μυ από την δισδιάστατη απεικόνιση μέσω της τεχνικής speckle και ανεξάρτητο από το έγχρωμο Doppler. Να εξάγονται ποσοτικά μεγέθη ανά τμήματα και ανά τομή με τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις και να υπολογίζει υπό μορφή bull’s eye το συνολικό αποτέλεσμα της παραμόρφωσης του καρδιακού μυ. (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 38.Λογισμικό ενσωματωμένο στην βασική συσκευή ποσοτικοποίησης του ιστικού Doppler (TDI/TVI) για τον έλεγχο συγχρονισμού των τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας, με τεχνικές παραμόρφωσης του ιστού (strain, strain rate και velocity). Να λειτουργεί και κατά την διάρκεια του stress echo. (Nα περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 39.Πρόγραμμα αυτόματου υπολογισμού του όγκου και του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας. (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 40.Υψηλό Δυναμικό Εύρος (dynamic range) ≥ 200 db | ΝΑΙ |  |  |
|  | 41.Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate) ≥ 1500 f/sec | ΝΑΙ |  |  |
|  | 42.Ενεργές θύρες και ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 43.Βάθος σάρωσης ≥ 30 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 44.Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης. (Να περιγραφεί αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 45.Mονάδα ΗΚΓραφήματος συγχρονισμένου με όλες τις μεθόδους απεικόνισης με δυνατότητα απεικόνισης κυματομορφών αναπνοής. Όλες οι εικόνες που παράγονται από τον υπερηχοκαρδιογράφο να είναι σε απόλυτο συγχρονισμό μεταξύ τους σε συνδυασμό με το ΗΚΓ και ειδικότερα στην μέθοδο stress echo. (Να περιγραφεί αναλυτικά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 46.Έγχρωμη Οθόνη ≥21” τουλάχιστον (Να περιγραφεί αναλυτικά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 47.Οθόνη αφής ≥12” | ΝΑΙ |  |  |
|  | 48.Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης (Να περιγραφούν αναλυτικά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 49.Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης. Δυνατότητα απεικόνισης μονής ή διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς: B-Mode+B-Mode, B-Mode+B-Mode/CFM ή Power Doppler. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 50.Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥8 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 51.Ψηφιακό σύστημα Stress Echo ενσωματωμένο στη βασική συσκευή του υπερηχοκαρδιογράφου και να λειτουργεί από το χειριστήριο αυτού. Το πρόγραμμα να είναι εύχρηστο και να μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του χειριστή. Να περιλαμβάνει πλήρη φαρμακευτικά και φυσιολογικά πρωτόκολλα με δυνατότητα εισαγωγής νέων προγραμμάτων από τους χειριστές. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον αυτοματισμό του συστήματος. Να λειτουργεί τουλάχιστον σε δέκα (10) στάδια και δέκα (10) διαφορετικές τομές. Το λογισμικό της μεθόδου αυτής να επιτρέπει την ταυτόχρονη διπλή απεικόνιση επί του monitor, κατά τη διάρκεια stress, της αποθηκευμένης κινούμενης εικόνας εν ηρεμία και της ενεργούς απεικόνισης της ίδιας τομής σε κάθε στάδιο, για τη σύγκριση και την ακρίβεια της τομής, σε απόλυτο συγχρονισμό μεταξύ τους με το ΗΚΓ. Οι εικόνες που προέρχονται από το στάδιο ηρεμίας σε σύγκριση με τις εικόνες των σταδίων να συγχρονίζονται ανεξαρτήτων της καρδιακής συχνότητας (heart rate) που επιτυγχάνεται κατά την διάρκεια των σταδίων. Να λειτουργεί και σε συνδυασμό με σκιαγραφικά μέσα. (Να περιγραφεί αναλυτικά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 51.Εξειδικευμένο λογισμικό αυτόματης ποσοτικοποίησης της μιτροειδούς βαλβίδας από τα τρισδιάστατα δεδομένα ,το οποίο να υπολογίζει τις διαστάσεις και να παρέχει το ανατομικό μοντέλο της μιτροειδούς βαλβίδας με ακρίβεια. (Να προσφερθεί προς επιλογή). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 52.Δυνατότητα ποσοτικοποίησης της αορτικής βαλβίδας από τα τρισδιάστατα δεδομένα (αποστάσεις, διαστάσεις). (Να προσφερθεί προς επιλογή). | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |  |  |  |
|  | 53.Μονάδα ενσωματωμένου σκληρού δίσκου (Να περιγράφει αναλυτικά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 54.Ενσωματωμένος οδηγός DVD/CD με δυνατότητα εγγραφής DVD/CD και εξαγωγής εικόνων και κινούμενων εικόνων (Να περιγραφεί αναλυτικά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 55.USB/Flash drive (Να περιγράφει αναλυτικά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 56..Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων εικόνων (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ |  |  |  |  |
|  | 57.Έγχρωμος εκτυπωτής (εκτύπωση σε Α4 ) (Να περιγράφει αναλυτικά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 58.Έγχρωμο καταγραφικό (Να προσφερθεί προς επιλογή) | ΝΑΙ |  |  |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ |  |  |  |  |
|  | 59.Πλήρες Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών. (Να περιγράφει αναλυτικά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 60..Πλήρες Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών. (Να περιγράφει αναλυτικά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 61.Άλλες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνολογίες. (Να περιγραφούν αναλυτικά και να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι διαθέσιμες εφαρμογές και σύγχρονες τεχνολογίες). | ΝΑΙ |  |  |
| ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |
|  | 62.Συνδεσιμότητα επικοινωνίας Full DICOM (πλήρες DICOM 3.0), μεταφορά πρωτογενών εικόνων και σε RAW format. Να περιγραφεί αναλυτικά | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | 63.Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 64.Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον τρία 3 χρόνια από την παραλαβή του. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 65.Να δοθούν τα ανάλογα CEmark του μηχανήματος, του ολοκληρωμένου σταθμού εργασίας, των ηχοβόλων κεφαλών καθώς και όλων των λογισμικών, επεκτάσεων και αναβαθμίσεων που ζητούνται στην βασική σύνθεση, καθώς και όλων των ανάλογων ζητούμενων αναβαθμίσεων, παρελκομένων και ηχοβόλων κεφαλών που ζητούνται προς επιλογή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 66.Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς) και τεχνικούς ΒΙΤ, μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |