TMHMA 3: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |
| 3. | 1.Το Σύστημα Υπερηχογραφίας Γενικής Χρήσης θα πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, τροχήλατο, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση, με εφαρμογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής Ακτινολογίας, Παθολογίας, Αγγειολογία, Ουρολογίας, Γυναικολογίας, Καρδιολογίας, Χειρουργικής, Παιδιατρικής, Ορθοπεδικής, (Μυοσκελετικό) | ΝΑΙ |  |  |
| ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ |  |  |  |  |
|  | 2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex , ευρέος φάσματος συχνοτήτων (1- 5 ΜΗz), κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας , ουρολογίας, γυναικολογίας κ.λ.π. κατάλληλη για εξετάσεις ελαστογραφίας και η οποία να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - 3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array , ευρέος φάσματος συχνοτήτων (3-9 MHz), κατάλληλη - για εξετάσεις οργάνων , περιφερικών & - εν τω βάθει αγγείων ,μυοσκελετικού, - μαστού, καταλληλη για εξετασεις - ελαστογραφίας ,καταλληλη για απεικόνιση - αρμονικών συχνοτήτων που προέρχονται - από παράγοντες αντίθεσης (Contrast - Harmonic Imaging ) και η οποία να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σύστημα (kit) - διενέργειας βιοψιώνεξετάσεις οργάνων , περιφερικών & εν τω βάθει αγγείων ,μυοσκελετικού ,μαστού, καταλληλη για - εξετασεις ελαστογραφίας ,καταλληλη για απεικόνιση αρμονικών συχνοτήτων που προέρχονται από παράγοντες αντίθεσης - (Contrast Harmonic Imaging ) και η οποία - να έχει τη δυνατότητα να δέχεται σύστημα - (kit) διενέργειας βιοψιών | ΝΑΙ |  |  |
|  | - 4. Ηχοβόλο κεφαλή Linear τεχνολογίας, - ευρέως φάσματος συχνοτήτων - (7-15 MHz), πολλαπλών συστοιχιών - κρυστάλλων άνω των 1000 και με - πάτημα τουλάχιστων 50 mm - κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών - οργάνων, Mαστών, θυροειδούς, - όσχεου, κλπ επίσης να είναι - κατάλληλη για εξετάσεις ελαστογραφίας - και η οποία να έχει τη δυνατότητα να - δέχεται σύστημα (kit) διενέργειας βιοψιών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - 5. Έγχρωμο Laser printer εκτύπωσης σε - χαρτί Α4. | ΝΑΙ |  |  |
|  | - 6.Ασπρόμαυρο καταγραφικό. | ΝΑΙ |  |  |
| ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ |  |  |  |  |
|  | 7.Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital beam former) Να περιγράφει αναλυτικά η τεχνολογία άνω των 600.000 καναλιών επεξεργασίας . Περισσότερα κανάλια επεξεργασίας θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν ανάλογα | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ |  |  |  |  |
|  | 8.Να αναφερθεί το ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων (Μhz)όλων των διαθέσιμων κεφαλών ανά κατηγορία, προς επιλογή -CONVEX MICROCONVEX Array -LINEAR Array -SECTOR Array -Microconvex ενοκοιλοτική (ενδοκολπίκη / διορθική ) -Διορθική Biplane αν διατίθεται -4D Convex -4D Microconvex ενδικοιλοτική με γωνία σάρωσης > 130ο -LINEAR Array ειδικού σχήματος I ή Τα ή Hockey Stick (διεγχειρητικές ) 7-10 ΜΗζ -Άλλες ηχοβόλες κεφαλές Να αναφερθούν και να προσφερθούν προς επιλογή τυχόν επιπλέων ηχοβόλες κεφαλές . Να περιγραφή η τεχνολογία τους προς αξιολόγηση. | ΝΑΙ |  |  |
| ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ |  |  |  |  |
|  | 9.B-Mode : (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 10.Μ- Mode : (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 11.Color Doppler : (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 12Power Doppler /Energy Doppler/Color Angio : (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 13.Συχνότητα / ταχύτητα του Doppler Να ρυθμίζεται & να απεικονίζεται στην οθόνη | ΝΑΙ |  |  |
|  | 14.CD Doppler : (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 15.PW Doppler : (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 16.PW Doppler HIPRF : (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17.CW Doppler : (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 18.Λογισμικό ελαστογραφίας Strain - : | ΝΑΙ |  |  |
|  | 19. -Τεχνική μελέτης της ελαστικότητας Shearwave με εφαρμογή σε κεφαλές Linear για επιφανειακά όργανα καθώς και σε κεφαλές convex για εξετάσεις ελαστογραφίας με δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων σε μονάδα μέτρησης Kpa και m/sec.. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 20.Τissue Harmonic Imaging : (να λειτουργεί με κεφαλές Convex, Linear, Microconvex &Sector). Να αναφερθούν οι κεφαλές στις οποίες διατίθεται η τεχνική. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 21.Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο, εικόνας Β-Μode, παλμικού Doppler και εγχρώμου Doppler): (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 22.Τραπεζοειδής Απεικόνιση (Trapezoid scan) : (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 23.Contrast Harmonic Imaging : (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 24.Πανοραμική Απεικόνιση (Panoramiv View) : (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 25.Real Time 3D/4D : (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 17.Επιπλέον λογισμικά και εξειδικευμένα προγράμματα εξέτασης να αναφερθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | 26.Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με τη συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας ) (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 27.Τεχνική επεξεργασία εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της ευκρίνειας τους . (Να αναφερθούν οι κεφαλές και οι τεχνικές απεικόνισης με τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 28.Επεξεργασία εικόνων μετά την λήψη (post processing) (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 29.Σημεία ή ζώνες εστίασης (focus points or focal zones ) > 7 focus points ή > 3 focal zones -Υψηλό Δυναμικό Εύρος (Dynamic Range ) > 300dbΜεγαλύτερη ρυθμός ανανέωσης θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ανάλογα | ΝΑΙ |  |  |
|  | 30.Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) >2000f/sec. Μεγαλύτερος ρυθμός ανανέωσης θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ανάλογα | ΝΑΙ |  |  |
|  | 31.Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών > ή ίση με 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 25.Βάθος σάρωσης > 35cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | 32..Σύγχρονα σύστημα μεγέθυνσης (Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 33.Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες τις κλίμακας του γκρι (Να αναφερθούν) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 34.Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης. Να περιγράφει η τεχνολογία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 35.ΈγχρωμηLCD / ΤFΤ οθόνη > ή ίση με 21” | ΝΑΙ |  |  |
|  | 36.Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) -Αναβαθμισιμότητα σε hardware & software ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 37.Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς: Β Mode + Β Mode , Β Mode + Bmode/CFM ή Power Doppler -Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) >ή ισα με 8. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 38.χαμηλό επίπεδο θορύβου λειτουργίας < ή ίσο των 40dB και εκπομπής θερμότητας < ή ίσο των 1500BTU/hour | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ |  |  |  |  |
|  | 39.Μονάδα σκληρού δίσκου : ενσωματωμένος -Ενσωματωμένα μέσα αποθήκευσης HDD/DVD/CD -RW -USB /Flash drive | ΝΑΙ |  |  |
|  | 40Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων εικόνων | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΒΙΟΨΙΑΣ |  |  |  |  |
|  | 41. Έγχρωμος εκτυπωτής Laser (εκτύπωση Α4 ) ΝΑΙ (Να περιγράφει αναλυτικά ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 42. Ασπρόμαυρο καταγραφικό ΝΑΙ (Να περιγράφει αναλυτικά ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 43.Έγχρωμο καταγραφικό ΝΑΙ (Να περιγραφθεί προς επιλογή ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 44. Kit βιοψίας ηχοβόλων κεφαλών ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα διαθέσιμα Kits βιοψίας) | ΝΑΙ |  |  |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ |  |  |  |  |
|  | 45.Πακέτο Ακτινογραφικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασική μονάδα - Να περιγράφει αναλυτικά) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 46.Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασική μονάδα - Να περιγράφει αναλυτικά -Πακέτο Μαιευτικών / Γυναικολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασική μονάδα - Να περιγράφει αναλυτικά). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 47.Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών ΝΑΙ (Βασική μονάδα - Να περιγράφει αναλυτικά | ΝΑΙ |  |  |
|  | 48.Άλλα πακέτα εφαρμογών ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα διαθέσιμα πακέτα κλινικών εφαρμογών. Να περιγραφούν αναλυτικά ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 49.Άλλες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες ΝΑΙ (Να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι τυχόν διαθέσιμες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες) |  |  |  |
| ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
|  | 50.Online UPS Η μονάδα του Online UPS να είναι κατάλληλη για υπερηχοτομογράφο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύστημα επικοινωνίας DICOM ,υπηρεσίες Full DICOM 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | 51.Να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση η δυνατότητα για διάγνωση βλαβών -αναβαθμίσεων - ελέγχου και εκπαίδευσης από απόσταση μέσω προστατευμένης σύνδεσης και πιστοποιημένου εργοστασιακού λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 52.Επίσης η εταιρεία να διαθέτει κατάλληλη πιστοποίηση ISO για την ασφάλεια προσωπικών δεδομένων κατά την απομακρυσμένη σύνδεση | ΝΑΙ |  |  |