TMHMA 4: ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | 1.Να είναι πλήρως βυσματούμενου (modular) τύπου με ενσωματωμένες τις θέσεις υποδοχής τους πάνω στο μόνιτορ για την εξοικονόμηση χώρου ενώ σε περίπτωση πολλαπλών μονάδων να μπορεί να δεχτεί και επιπλέον θήκη τοποθέτησης αυτών. Να προσφερθεί προς επιλογή η επιπλέον θήκη. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2.Να λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρα ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση σκόνης | ΝΑΙ |  |  |
|  | 3.Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz. και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία για λειτουργία τουλάχιστον 6 ώρες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 4.Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 15΄΄ υψηλής ανάλυσης με απεικόνιση τουλάχιστον δώδεκα κυματομορφών ταυτόχρονα. Να υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας αφής ώστε να αποφευχθεί η μη ηθελημένη ρύθμιση από τον χρήστη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 5.Να έχει δυνατότητα ο χρήστης να: a)Επιλέξει να απεικονίζονται μόνο μεγάλες ψηφιακές ενδείξεις έτσι ώστε να είναι ορατές από απόσταση. b)Αλλάξει το χρώμα των κυματομορφών. c)Ρυθμίσει την ταχύτητα των κυματομορφών με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 4 τουλάχιστον ταχυτήτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 6.Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται μέσω της οθόνης αφής. Επιπλέον να διαθέτει και την δυνατότητα χειρισμού με την βοήθεια περιστροφικού διακόπτη, επί της οθόνης μέσω κομβίων άμεσης χρήσης αλλά και μέσω φυσικών κομβίων άμεσης πρόσβασης σε διάφορες λειτουργίες του μόνιτορ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 7.Να έχει δυνατότητα ενσωματωμένου θερμικού εκτυπωτή τουλάχιστον 3 καναλιών. Να προσφερθεί προς επιλογή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 8.Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση TRENDS όλων των παραμέτρων των τελευταίων 120 ωρών τουλάχιστον και να απεικονίζονται υπό μορφή πίνακα αλλά και σε μορφή γραφήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | 9.Να έχει ο χρήστης την δυνατότητα παγώματος της οθόνης των κυματομορφών ώστε να ανατρέξει τουλάχιστον 10 λεπτά πίσω στον χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 10.Να εκτελεί υπολογισμούς διαφόρων λειτουργιών (Αιμοδυναμικών, αναπνευστικών κλπ. ). | ΝΑΙ |  |  |
|  | 11.Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα οπτικοακουστικών συναγερμών με ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια για όλες τις παραμέτρους και να διαθέτει οπτική ένδειξη σε εμφανές σημείο η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση συναγερμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 12.Το λογισμικό του μόνιτορ να είναι στην Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 13.Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας με κεντρικό σταθμό μέσω θύρας δικτύου. Να μπορεί να αναβαθμιστεί και με ασύρματο δέκτη WIFI. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 13.Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας με κεντρικό σταθμό μέσω θύρας δικτύου. Να μπορεί να αναβαθμιστεί και με ασύρματο δέκτη WIFI. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 14.Να προσφερθεί επιτοίχια βάση στήριξης του μόνιτορ του ιδίου κατασκευαστικού οίκου | ΝΑΙ |  |  |
|  | 15.Να διαθέτει πολυπαραμετρικό βυσματούμενο ενισχυτής με ενσωματωμένη οθόνη τουλάχιστον 5’’ και ενσωματωμένη μπαταρία λειτουργίας τουλάχιστον 5 ωρών με τις παρακάτω παραμέτρους έτσι ώστε να χρησιμοποιείται και σε περίπτωση μεταφοράς του ασθενή χωρίς την ανάγκη αποσύνδεσης των καλωδίων από αυτόν. Α. Ηλεκτροκαρδιογράφημα Β. Αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης (NIBP) Γ. Οξυμετρίας (SPO2) Δ. Θερμοκρασίας. (TEMP) Ε. 2 Αιματηρές πιέσεις (IBP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | 16.Να δύναται να δεχτεί μελλοντικά βυσματούμενους ενισχυτές για την μέτρηση της καπνογραφίαςπλάγιας/κύριας ροής (sidestream/mainstream), της καρδιακής παροχής (CO) με την μέθοδο τηςθερμοαραίωσης αλλά και αναίμακτα. Να προσφερθούν προς επιλογή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ- ΒΑΘΜΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |
|  | 18.Να μπορεί να δεχθεί 3-πολικό, 5-πολικό και 10πολικό καλώδιο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 19.Με την χρήση 5-πολικού καλωδίου να απεικονίζονται έως και 7 απαγωγές ταυτόχρονα | ΝΑΙ |  |  |
|  | 20.Με την χρήση 10-πολικού καλωδίου να απεικονίζονται έως και 12 απαγωγές ταυτόχρονα. Να διαθέτει και λογισμικό διάγνωσης και μετρήσεων του ΗΚΓ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 21.Ο χρήστης να μπορεί να ρυθμίσει το μέγεθος της κυματομορφής μεταξύ τουλάχιστον 4 διαφορετικών επιπέδων αλλά και αυτόματα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 22.Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής και της αριθμητικής ένδειξης των αριθμών των αναπνοών και να διαθέτει ρυθμιζόμενο συναγερμό άπνοιας. Να αναφερθεί το εύρος ορίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 23.Να διαθέτει τρία διαφορετικά φίλτρα εκ των οποίων το ένα να είναι διαγνωστικό. Να αναφερθούν | ΝΑΙ |  |  |
|  | 24.Να διαθέτει ανάλυση του διαστήματος του ST και να απεικονίζεται η αριθμητική του τιμή ανά απαγωγή στην οθόνη για τουλάχιστον 7 απαγωγές, ανίχνευση και ανάλυση αρρυθμιών τουλάχιστον 30 συμπεριλαμβανομένης της Κολπικής Μαρμαρυγής (AF), | ΝΑΙ |  |  |
|  | 25.Aνίχνευση παλμού βηματοδότη με δυνατότητα εμφάνισης τους στην οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 26.Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να έχει την δυνατότητα να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ούτος ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής επί της οθόνης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 27.Να παραδοθεί με 5-πολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος και να προσφερθούν προς επιλογή το 3-πολικό και 10-πολικό καλώδιο. | ΝΑΙ |  |  |
| ΒΑΘΜΊΔΑ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΠΊΕΣΗΣ |  |  |  |  |
|  | 28.Η μέτρηση να γίνεται με την ταλαντωσυμμετρική μέθοδο | ΝΑΙ |  |  |
|  | 29.Η λήψη να γίνεται κατ’ εντολή του χειριστή, χειροκίνητα, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα από 1 – 480 λεπτά καθώς και συνεχόμενα σε διάρκεια πέντε (5) λεπτών. Να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 30.Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων και να προσφερθούν προς επιλογή περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων παίδων και νεογνών. | ΝΑΙ |  |  |
| ΒΑΘΜΊΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ |  |  |  |  |
|  | 31.Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες και τη διαφορά αυτών ΔΤ και να απεικονίζονται ταυτόχρονα.. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 32.Να προσφερθεί με αισθητήρα δέρματος και προς επιλογή να προσφερθεί ο αισθητήρας οισοφάγου / ορθού. | ΝΑΙ |  |  |
| ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΙΜΑΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ |  |  |  |  |
|  | 33.Να απεικονίζει ταυτοχρόνως τις κυματομορφές δύο αιματηρών πιέσεων και να παρέχει ψηφιακά την συστολική, διαστολική και μέση τιμή σε κάθε μία από αυτές | ΝΑΙ |  |  |
|  | 34.Να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης για μέτρηση έως και 8 αιματηρών πιέσεων. Να προσφερθεί προς επιλογή | ΝΑΙ |  |  |
|  | 35.Να διαθέτει λειτουργία υπέρθεσης. Να διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης μετρήσεων επί της κυματομορφής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 36.Να προσφερθεί με 2 ενδιάμεσα καλώδια σύνδεσης αισθητήρων μέτρησης αιματηρής πίεσης | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ |  |  |  |  |
|  | 37.Ο Κεντρικός Σταθμός να έχει δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης τουλάχιστον δεκαέξι (16) ασθενών και με δυνατότητα επέκτασης σε εξήντα τέσσερις (64) ασθενείς. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 38.Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας με τα προσφερόμενα μόνιτορ αλλά και μελλοντικά με τηλεμετρίες | ΝΑΙ |  |  |
|  | 39.Να μπορεί ο χρήστης να εισάγει τα στοιχεία ασθενή. Επίσης, να μπορεί να ανατρέξει σε λίστα με όλους τους ασθενείς που έχουν παρακολουθηθεί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 40.Στην οθόνη να μπορούν να απεικονιστούν τουλάχιστον δύο (2) κυματομορφές και ψηφιακές ενδείξεις για κάθε παρακολουθούμενο μόνιτορ ή τηλεμετρία ταυτόχρονα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 40.Να προσφερθεί με δύο οθόνες τουλάχιστον 21’’ ώστε στην 1η να απεικονίζονται οι τρέχουσες κυματομορφές και ψηφιακές ενδείξεις των παραμέτρων όλων των ασθενών ενώ στην 2η οθόνη σε μεγέθυνση ένας ασθενής επιλογής του χρήστη με όλες τις κυματομορφές και ψηφιακές ενδείξεις. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 41.Να μπορεί ο χρήστης να παγώσει τις κυματομορφές σε ένα από τα μόνιτορ και να ανατρέξει πίσω στο χρόνο για τουλάχιστον 3 λεπτά. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 42.Να διαθέτει κομβία άμεσης προσπέλασης σε διάφορες λειτουργίες όπως επισκόπηση δεδομένων και συμβαμάτων, παύση συναγερμών, εισαγωγή ασθενή, ρυθμίσεις συστήματος κλπ.. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 43.Να αποθηκεύει trends τουλάχιστον δέκα ημερών (240 ωρών) για κάθε παρακολουθούμενο μόνιτορ όπως επίσης των αντίστοιχων κυματομορφών. Επιπλέον, να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 700 συναγερμών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 44.Να μπορούν να εξαχθούν οι αναφορές και σε μορφή PDF. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 45.Να έχει δυνατότητα το ιατρικό προσωπικό να έχει πρόσβαση στον κεντρικό σταθμό μέσω άλλο Η/Υ μέσω κοινού web browser. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 46.Να προσφερθεί laser εκτυπωτή και ηχεία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 47.Να προσφερθεί προς επιλογή UPS για να διασφαλιστεί η συνεχόμενη παρακολούθηση των μόνιτορ σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 48.Η σύνδεση των μόνιτορ με τον κεντρικό σταθμό αποτελεί ευθύνη του προμηθευτή και θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή η πιθανή δαπάνη κατασκευής τοπικού δικτύου. Να βεβαιώνεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη. Επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |  |  |
|  | 59.Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες, σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλες για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία της. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 60.Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και την συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα στον χώρο που διαθέτει. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 61.Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός να δίνει την δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείου (π.χ. ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή) μέσω διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων επικοινωνίας (π.χ. HL7, ASTM). Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα παράσχει στον φορέα την τεχνική υποστήριξη (ρύθμιση παραμέτρων & πληροφόρηση) που τυχόν απαιτηθεί προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση με τρίτα πληροφοριακά συστήματα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 62.Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο θα απαντάται με σαφήνεια η συμφωνία ή όχι στις τεχνικές προδιαγραφές, παραπέμποντας, για την τεκμηρίωση, στα συνημμένα στην προσφορά prospectus, ή άλλα φυλλάδια του οίκου, με την ίδια αρίθμηση των τεχνικών προδιαγραφών. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 63.Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη στην οποία θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ανταλλακτικών για τυχόν επισκευές και οι απαιτούμενοι περιοδικοί έλεγχοι ασφαλούς λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 64.Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνεται και προσφορά πλήρους τεχνικής κάλυψης του συνόλου των παρακλίνιων monitors και των ενισχυτικών βαθμίδων (modules), περιλαμβανομένων των κάθε φύσης ανταλλακτικών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης καθώς των τακτικών ρυθμίσεων-ελέγχων καλής λειτουργίας, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης. Το σχετικό ετήσιο τίμημα θα παραμένει αμετάβλητο τουλάχιστον έως τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την έναρξη λειτουργίας των μηχανημάτων, μη επιδεχόμενο αναπροσαρμογής, πλην της τιμαριθμικής. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 65.Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, (για τις συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει), το οποίο και θα αναφέρει αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση τους και την πιστοποίηση τους επί ποινή αποκλεισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλει με ποινή αποκλεισμού οπωσδήποτε μετά της προσφοράς του: |  |  |  |  |
|  | 66.Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση του συγκροτήματος ενώ στην αρχική προσφορά (στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην αγγλική και κατά προτίμηση και στην Ελληνική. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 67.Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες: δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 68.Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του τμήματος της Βιοϊατρικής τεχνολογίας όσον αφορά την χρήση και συντήρηση των μηχανημάτων. Κατά την διάρκεια της εγγύησης αλλά και εντός της δεκαετίας θα παράσχει επιπλέον μία ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα προς εκπαίδευση νέου προσωπικού. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα δοθεί και το κατάλληλο πιστοποιητικό από πιστοποιημένο εκπαιδευτή ή από τον κατασκευαστικό οίκο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 69.Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή θα παραδοθεί στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. | ΝΑΙ |  |  |
|  | 70.Να φέρει CE σύμφωνα με την 93/42 περι ιατροτεχνολικού εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |